MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

Article 1 – Présentation [de la structure en charge du marché]	3

Article 2 - Contexte	3

Article 3 - Objet des prestations	3

Article 4 – Durée de la prestation	4

Article 5 – Organisation	4

Article 6 – Contenu de la prestation	5

6.1 - Prélèvements et Analyses Physico-chimiques dans les cours d’eau	6

6-1-1 Prélèvements cours d’eau	7

6-1-1-1 Le personnel	7

6-1-1-2 Le lieu de prélèvement	8

6-1-1-3 Particularités observés sur site	9

6-1-1-4 Programmation des prélèvements	9

6-1-1-5 Le planning prévisionnel	9

6-1-1-6 Le prélèvement d’eau	10

6-1-1-6-1 La description des conditions de milieu	10

6-1-1-6-2 Le flaconnage	11

6-1-1-6-3 La mise en œuvre d’une technique de prélèvement	13

6-1-1-6-4 Nature des matériaux à utiliser pour le matériel de prélèvement d’eau	14

6-1-1-6-5 Les mesures de terrain	14

6-1-2 Analyses en laboratoire	18

6-1-2-1 Analyses des macropolluants et mesures bactériologiques	18

6-1-2-2 Analyses des micropolluants	19

6-1-2-2-1 Méthodes utilisées	19

6-1-2-2-2 Listes de substances à rechercher	20

6-1-2-2-3 Validation des résultats par le laboratoire	21

6-1-2-2-4 Unités à utiliser	21

6-1-3  Coordination - Délai	21

6-1-3-1 Relations avec les préleveurs	21

6-1-3-2 Transmission des données	22

6-1-3-2-1 Fichier de transfert de données	22

6-1-3-2-2 Délai de transmission	22

6-1-3-2-3 Validation des données par [la structure en charge du marché]	22

6-1-4 Adaptation des protocoles en cours de marché	23

6-1-5 Assurance Qualité	23

6-1-5-1 Mise à disposition des documents qualité	23

6-1-5-2 Essais interlaboratoires	23

6-1-5-3 Contrôle Qualité	24

6-1-5-4 Qualification des données	24

ANNEXES	25

# Article 1 – Présentation [de la structure en charge du marché]

[A compléter]

# Article 2 - Contexte

[A compléter]

# Article 3 - Objet des prestations

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concernent la prestation désignée ci-après. Il s’agit de réaliser des prélèvements et analyses physico-chimiques sur eau des cours d’eau.

Les analyses physico-chimiques prennent en compte des groupes d’analyses construits à partir des listes contenues dans l’arrêté portant sur la définition du programme de surveillance DCE. Les principaux groupes sont les suivants :

- Paramètres qualitatifs et quantitatifs (mesures in situ) issus des opérations de prélèvements ;

- Paramètres issus d’analyses en laboratoire :

  - paramètres macropolluants (bilan oxygène, nutriments, chlorophylle)

- substances prioritaires ;

- substances pertinentes ;

- substances liées aux polluants spécifiques de l’Etat Ecologique ;

- substances OSPAR ;

- mesures des pesticides.

Les paramètres à prendre en compte seront présentés par matrices et par objectif visé, dans l’annexe 8.

Les prélèvements seront réalisés sous accréditation et les résultats d’analyses devront être livrés, si les conditions le réunissent, sous agrément du ministère de l’Environnement. Le format EDILABO sera, de fait, obligatoire pour le transfert des résultats.

Les prestations portent sur … [Compléter avec l’objet de la prestation]

Les prestations prennent en compte la totalité des étapes relatives à l’acquisition des données de surveillance : de la préparation du flaconnage à la livraison des informations ‘prélèvement’ et résultats d’analyse sous un format EDILABO.

Estimation d’une volumétrie : [A compléter]

# Article 4 – Durée de la prestation

[A compléter]

# Article 5 – Organisation

[A compléter]

# Article 6 – Contenu de la prestation

Il est entendu que le titulaire s’engage à réaliser les prestations qui lui sont demandées en respectant le contenu des documents suivants :

- les normes analytiques en la matière ;

- les protocoles analytiques et les seuils de quantification figurant dans le CCTP et l’offre technique ;

- le respect des codifications et formats Sandre ;

Les mesures du programme de surveillance doivent impérativement être réalisées sous accréditation par des laboratoires agréés par le ministère chargé de l’Ecologie. Ce qui implique que ceux-ci répondent aux exigences de « l’arrêté du 27 octobre 2011 » portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement » et des avis s’y rapportant, avec notamment :

- L’obligation que les prélèvements et mesures in situ soient réalisées sous accréditation par des organismes accrédités ; - le respect impératif des limites de quantification établies par support pour chaque paramètre et fixées dans le cadre de l’arrêté. Les limites contractuelles du présent marché pourront éventuellement être inférieures à celles visées par l’agrément notamment pour répondre à des besoins particuliers de [la structure en charge du marché];

- les échanges de données en utilisant le format EDILABO.

Le titulaire s’engage à remplir sa mission (du prélèvement à la livraison des résultats) à l’aide d’un personnel qualifié et en prenant en compte les différents résultats des travaux menés et publiés par Aquaref : http://www.aquaref.fr/accueil.

## 6.1 - Prélèvements et Analyses Physico-chimiques dans les cours d’eau

### 6-1-1 Prélèvements cours d’eau

Il est entendu que le Titulaire s’engage à réaliser les prestations qui lui sont demandées en respectant le contenu des documents suivants :

- les normes de qualité en la matière (NF EN ISO 5667-3, NF EN ISO 5667-15),

- le guide FD T 90-523-1 « Qualité de l’Eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement – Prélèvement d’eau naturelle » (février 2008),

- les éléments présentés dans le « Guide Technique du Prélèvement en Rivière » (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, novembre 2006), qui détaille les bonnes pratiques du prélèvement et que l’organisme préleveur se doit de connaître.

Pour ce qui concerne les normes et guides, le titulaire devra assurer la veille de toute évolution des documents existants, durant toute la durée du marché, mais également prendre en compte les nouvelles publications dans ce domaine, et notamment celles émanant d’Aquaref.

L’organisme préleveur s’engage à remplir sa mission à l’aide d’un personnel qualifié, tant en ce qui concerne le prélèvement lui-même que la prise de mesure sur site, et en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène appropriées. Le titulaire devra fournir à [la structure en charge du marché] la liste des préleveurs habilités ainsi que la copie des attestations d’habilitation.

Il est impératif que l’équipe de préleveurs soit systématiquement composée de 2 personnes.

#### 6-1-1-1 Le personnel

Le titulaire s’engage à remplir sa mission à l’aide d’un personnel qualifié, tant en ce qui concerne le prélèvement lui-même que les mesures sur site. Les prescriptions techniques devront être lues et signées par chaque personnel participant aux opérations de prélèvement. Le titulaire devra également remettre à [la structure en charge du marché] un document, signé par chaque opérateur de terrain, attestant que ces personnes ont pris connaissance du contenu du présent CCTP. Un même document sera à remettre après tout remplacement de personnel qu’il soit temporaire ou permanent.

Le titulaire mettra à la disposition de [la structure en charge du marché], avant chaque campagne annuelle de prélèvement, la liste détaillée du personnel impliqué dans la campagne et les éléments liés à l’expérience et l’habilitation de ce personnel.

Ces documents devront pouvoir être présentés sur demande de [la structure en charge du marché] notamment lors des audits de terrain. Cette formalité est valable pour les équipes en place au démarrage de la prestation (après notification) mais également après l’arrivée de chaque nouvel opérateur. Tout changement d’opérateur, même de façon temporaire, doit absolument être signalé à [la structure en charge du marché].

La procédure d’habilitation devra être présentée en détail et jointe à l’offre. Il est également important que chaque candidat indique dans son offre la fréquence des audits internes mis en place auprès de ses équipes de préleveurs.

Le titulaire retenu dans le cadre du marché devra inscrire, à ses frais, le personnel réalisant les opérations de prélèvements :

- aux formations « Opérations de prélèvement d’eau sur les cours d’eau dans le cadre du programme de surveillance des masses d’eau en France», élaborées par AQUAREF et l’AFB ;

- aux journées techniques organisées par l’agence de l’eau.

Pour des raisons de sécurité et de qualité des opérations, il est imposé au titulaire que chaque opération de terrain soit assurée par une équipe composée d’au moins 2 personnes. Cette équipe devra être composée à minima d’une personne habilitée pour la réalisation des prélèvements et les mesures in situ.

- Démarche Qualité

Le titulaire devra établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne de prélèvement, le suivi métrologique des appareillages de terrain, les méthodes de prélèvement, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses.

Les principales procédures devront être jointes à l’offre. Toutes les procédures relatives au prélèvement devront être accessibles au préleveur sur le terrain.

La traçabilité documentaire des opérations de prélèvements devra être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données.

#### 6-1-1-2 Le lieu de prélèvement

Les modalités de prélèvement et, parmi elles, l’emplacement des stations d’étude et des sites de mesure, sont définies par [la structure en charge du marché], en fonction de critères précis parmi lesquels les conditions locales qui caractérisent le milieu étudié et la finalité c’est à dire l’objectif pour lequel elles ont été créées. Le préleveur se reportera aux éléments de localisation mis à disposition par [la structure en charge du marché]

Le préleveur opérera au point exact demandé par [la structure en charge du marché], cette localisation sera notamment précisée par les coordonnées XY (Lambert 93). Il devra fournir un effort d’observation de la station avant le prélèvement. Tout phénomène particulier devra être consigné dans « le champ commentaire » et apparaitre ensuite dans le retour EDILABO.

Le titulaire devra, notamment lors des premières campagnes de l’année programmée, vérifier la cohérence entre ces coordonnées et le libellé de la localisation (cours d’eau, commune et localisation précise). Le titulaire transmettra à [la structure en charge du marché] tout écart supérieur à 10 mètres.

Cependant, compte tenu des conditions changeantes d’un cours d’eau (crue, étiage, délocalisation des supports...), le site de prélèvement pourra être exceptionnellement modifié de façon à obtenir des résultats fiables dans les conditions représentatives de la situation du cours d’eau. Le préleveur cherchera alors à :

- conserver la représentativité du lieu habituel compte tenu des conditions du moment.

- conserver, si possible, les méthodes et techniques utilisées pour le lieu habituel, sinon utiliser les méthodes et techniques les plus appropriées compte tenu des caractéristiques du site et des conditions du moment.

L’emplacement du nouveau site de prélèvement et la méthode de prélèvement seront décrits avec précision et justifiés. Un schéma détaillé des lieux sera fait. Il devra permettre de localiser correctement le point de prélèvement.

Le titulaire devra remettre à l’issue de chaque campagne mensuelle de prélèvements (fin de la 1ère semaine du mois M+1) un rapport permettant d’indiquer les principales informations liées à la phase de prélèvement et notamment les éléments cités ci-dessus. Un exemple de document sera défini par le candidat, et joint à l’offre, sur la base de l’annexe 2. Il sera consolidé et validé après notification du marché.

#### 6-1-1-3 Particularités observés sur site

Dans le cas d’assec ou de conditions particulières relevées sur l’environnement de la station (pollution accidentelles, embâcles, travaux, crue,  …), l’équipe des préleveurs devra en faire le signalement par mail dans la journée ainsi que dans le rapport mensuel en y joignant une à plusieurs photos. Cette démarche est impérative notamment pour tout prélèvement non réalisé. Une indemnité sera versée après constatation d’un déplacement sur site sans prélèvement dès lors que l’impossibilité de prélèvement aura été justifiée.

Les prélèvements devront être réalisés en respectant la plage horaire maximale, entre le lever et le coucher du soleil, en évitant tous prélèvements nocturnes dans un souci d’interprétation des données recueillies mais également pour des raisons de sécurité vis-à-vis des personnels de terrain. A noter que les prélèvements ne pourront pas être réalisés les dimanches et jours fériés. Pour le cas des prélèvements réalisés le samedi ou la veille de jours fériés, l’équipe chargée des prélèvements devra s’assurer que les échantillons seront bien pris en charge par le laboratoire dans les délais demandés.

Il est important que les personnes amenées à réaliser les prélèvements soient sensibilisées au fait que les échantillons prélevés feront l’objet d’analyses onéreuses avec une précision très élevée. Le prélèvement devra donc être réalisé avec précaution afin d’assurer une bonne représentativité de la qualité du milieu et éviter tout risque d’auto-contamination.

#### 6-1-1-4 Programmation des prélèvements

[La structure en charge du marché] transmettra au titulaire, le programme prévisionnel de l’année N, au plus tard en décembre N-1, la commande sera adressée au titulaire au plus tard au début du mois de janvier N.

#### 6-1-1-5 Le planning prévisionnel

Le titulaire transmettra à [la structure en charge du marché] le planning prévisionnel des prélèvements établi pour l’année du programme. Celui-ci devra avoir été validé par les responsables des prélèvements et des analyses.

Ce planning sera établi en tenant compte des contraintes suivantes :

- Au cours de l’élaboration du planning prévisionnel, le titulaire veillera à conserver une cohérence d’ensemble :

- en programmant autant que possible le prélèvement d’une rivière et de ses affluents (bassin versant) au cours d’une même campagne.

- en organisant autant que possible le sens des campagnes de l’amont vers l’aval de la rivière principale.

- l’organisation des tournées de prélèvements devra prendre en compte une variation du jour dans la semaine et/ou de l’heure du passage sur les stations. Cette exigence permet de mieux apprécier les variations temporelles sur les stations.

- Il est demandé d’éviter les prélèvements lors de la dernière semaine de chaque mois afin de permettre une reprogrammation de prélèvements en cas de problème rencontrés sur les envois des semaines précédentes (délai, température, …).

- en ce qui concerne les stations situées à proximité d’estuaire les prélèvements devront être réalisés 1 heure ou 1 heure 30 avant la basse mer afin d’éviter l’influence des eaux saumâtres ;

- veiller à ce qu’il y ait, pour une station donnée, entre chaque semaine de prélèvement :

- un minimum de 2 semaines (excepté pour les stations avec 3 prélèvements par mois)

- un maximum de 5 semaines lorsque des prélèvements sont programmés sur 2 mois consécutifs,

Le planning devra prendre en compte les différents supports notamment pour les stations sur lesquelles plusieurs supports sont programmés. Le préleveur devra, dans la mesure du possible, réaliser les différents échantillonnages le même jour. Les références des prélèvements (date et heure = prélèvement de l’échantillon d’eau) devront être communes à tous les supports et échantillons.

A la fin du mois de janvier N, un planning de prélèvement sera transmis à [la structure en charge du marché] en indiquant pour chaque station les semaines d’intervention sur l’ensemble des 12 mois de l’année N.

Ensuite, 60 jours avant chaque mois de prélèvement, le titulaire mettra à la disposition de [la structure en charge du marché] un planning précisant pour chaque station le jour d’intervention et le nom des préleveurs.

Afin que cette information soit partagée avec les gestionnaires des réseaux locaux et les partenaires de [la structure en charge du marché], le titulaire s’engage à mettre en ligne, via un site internet dédié à cette prestation, son planning d’intervention dans les délais mentionnés ci-dessus.

#### 6-1-1-6 Le prélèvement d’eau

##### 6-1-1-6-1 La description des conditions de milieu

Le préleveur, avant d’échantillonner, observera et notera sur une fiche de terrain les conditions qui caractérisent le cours d’eau et son environnement au moment du prélèvement. La liste des paramètres devant être impérativement mesurés figure dans l’annexe 4.

Cette phase d’observation est très importante pour la suite des opérations et peut être déterminante sur les résultats issus des analyses. Il est donc impérativement demandé de renseigner cette fiche avant de procéder à la prise d’échantillon. Cette opération peut éventuellement conduire l’opérateur à déplacer le site de prélèvement en fonction d’événements particuliers observés.

##### 6-1-1-6-2 Le flaconnage

Les flacons, nécessaires au conditionnement des échantillons ainsi que les enceintes réfrigérées, seront fournis par le(s) laboratoire(s) chargé(s) des analyses. Ils seront conditionnés en laboratoire afin de vérifier qu’ils n’apportent aucune contamination lors des prélèvements réalisés sur site. L’ensemble des flacons et matériel de prélèvement sera protégé afin d’éviter d’être exposé à une éventuelle pollution avant leur utilisation sur le site.

Les flacons, les réactifs, le matériel nécessaires au conditionnement devront être mis à la disposition des préleveurs par le laboratoire d’analyses à minima 2 semaines avant la date du premier prélèvement du mois M. Les éléments de dialogue et de définition des responsabilités respectives des équipes de prélèvements et du laboratoire d’analyses devront être clairement définis dans l’offre.

Le laboratoire d’analyses devra :

- privilégier des flacons à large ouverture ;

- mettre à disposition, si possible, des flacons de volume homogène en évitant les petites tailles et en limitant leur nombre ;

- avoir vérifié l’absence de polluant dans le contenant mis en œuvre par un blanc de flaconnage (pourcentage conforme aux procédures qualité du laboratoire de blancs réalisés par lot de flacons du fabricant et par polluant) ;

- identifier les flacons envoyés ;

- protéger les flacons en verre par un système de calage afin d’éviter qu’ils se brisent durant le transport.

Des consignes spécifiques au maniement, au remplissage, au conditionnement, au transport et à l’identification des flacons devront également être fournies par le laboratoire d’analyses afin de faciliter l’utilisation des flacons. Les flacons contenant un agent de conservation devront être clairement identifiés, cette pratique n’est pas recommandée pour les métaux.

Le prestataire de prélèvement devra s’assurer, à réception des flacons, de leur conformité en nombre, en type, de leur propreté, de leur identification et de leur respect par rapport aux normes en vigueur (mauvais conditionnement, sales, fêlés, etc.). Pour cela, il établira une fiche de réception qu’il transmettra au laboratoire d’analyses. Cette fiche de réception devra renseigner en particulier les points listés ci-dessus. En cas de défaut, le prestataire de prélèvement avertira rapidement le laboratoire d’analyses et éventuellement [la structure en charge du marché]. Il précisera la nature des anomalies constatées par le biais de la fiche de réception afin que celui-ci envoie le complément dans les meilleurs délais. Ce type d’incident sera noté sur le rapport mensuel (exemple joint en annexe 2).

A noter que le laboratoire chargé des analyses micropolluants devra réaliser des opérations de « blanc de terrain » notamment sur des paramètres susceptibles d’être interférés par les opérations de prélèvement. Il sera demandé au préleveur de réaliser une action particulière selon un protocole bien précis en prenant en compte les préconisations de l’annexe 5. Le candidat devra indiquer avec précision, dans son offre, la méthode mise en œuvre ainsi que les fréquences de réalisation et les paramètres à cibler en priorité.

Le laboratoire est responsable des consignes de conditionnement des échantillons sur site et notamment des éventuelles consignes de rinçage des flacons. En l’absence de consigne du laboratoire il est demandé de rincer systématiquement 3 fois les flacons avec l’eau du lieu de prélèvement sauf en cas de présence d’agent de conservation.

Les éléments de dialogue et de définition des responsabilités respectives des équipes de prélèvements et du laboratoire d’analyses devront être clairement définis dans l’offre.

Le tableau ci-dessous indique les exigences en termes de flaconnage pour la matrice eau

Les contenants mis en œuvre devront respecter les méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. Les biais constatés lors de l’essai sur site « Essai national sur site du 26 juin 2007 » repris dans la note DRC-08-95687-09117B ont conduit aux exigences suivantes :

| Paramètres | Type de flacon | Type de bouchon |
| --- | --- | --- |
| Métaux (hormis le mercure) | Flacons en plastique (PE, PP) ou téflon (PTFE, FEP, PFA) | Bouchons non pigmentés× inertes |
| Mercure | Flacons à col droit en verre borosilicaté, en quartz ou téflon (PTFE, FEP, PFA) | Bouchons non pigmentés× inertes |
| COV/COHV ** | Flacons en verre | Opercules sertis type pénicilline ou Flacons type « espace de tête » à vis, septum PTFE |
| Micropolluants organiques (hormis glyphosate, AMPA) | - Flacons en verre brun pour les substances photosensibles à la lumière, - Flacons en verre blanc pour les substances non photosensibles - Dans tous les cas : Flacons non pelliculés et prétraités (calcination, rinçage solvantXX) | Bouchons inertes (capsule téflon) |
| Glyphosate, AMPA aminotriazole | Flacons en plastique (PE, PP) ou téflon (PTFE, FEP, PFA) | Bouchons inertes (PE, PP, PTFE) |
| PFCs | Flacons en plastique (PE, PP ; à l’exclusion du téflon type PTFE, PFA, FEP) | Bouchons inertes (PE, PP) |
| Acide monochloroacétique | Flacon en verre inactinique | Bouchons inertes (capsule téflon) |

× : Non colorés, afin d’éviter le relarguage de composés

XX : La qualité des solvants mis en œuvre doit être adaptée à l’analyse de trace.

** : Il est conseillé de dupliquer cet échantillon afin d’avoir la possibilité de réaliser une deuxième détermination en tant que de besoin.

Légende : PP : Polypropylène ; PE : Polyéthylène (incluant PEBD : Polyéthylène basse densité, PEHD : Polyéthylène haute densité) ; PTFE : Polytétrafluoroéthylène ; FEP : Ethylène-propylène fluorés ; PFA : Perfluoroalkoxy ; PFCs : Composés perfluorés ; COV : Composés organiques volatils ; COHV : Composés organiques halogénés volatils.

##### 6-1-1-6-3 La mise en œuvre d’une technique de prélèvement

Le préleveur devra disposer du matériel lui permettant de réaliser les prestations en toute circonstance. Le système de prélèvement utilisé devra garantir la non-interférence physico-chimique avec les paramètres à mesurer. Il devra être choisi en fonction de l’objectif du prélèvement, de la nature de la matrice et du volume à prélever.

Afin d’éviter la contamination d’un échantillon par les éventuels polluants d’un prélèvement antérieur (contamination croisée), le système de prélèvement devra être rincé/nettoyé entre chaque mesure ou prélèvement. Ce nettoyage sera décrit dans l’offre et peut être réalisé par tout procédé pertinent. Ce nettoyage concerne tous les éléments ayant pu être en contact avec l’eau prélevée.

L’efficacité de cette procédure devra être vérifiée par la réalisation d’un blanc de système de prélèvement pour chaque équipe de prélèvement au moins une fois au cours de la campagne annuelle (voir annexe 5).

Le site de prélèvement dépend de l’hydrologie. Il est recommandé de :

- S’assurer qu’il y a bien un écoulement normal.

  - Sur certains cours d’eau, en cas de fort étiage, il ne peut persister que quelques flaques sans réel écoulement. Il sera alors demandé de ne pas procéder au prélèvement, et de remplir la fiche terrain prélèvement cours d’eau avec la mention «pas d'eau : cours d'eau complètement à sec» et de prendre a minima 2 photos.

  - En cas de rivière en crue, si le cours d’eau sort du lit mineur et de « l’espace de liberté », il sera demandé de ne pas procéder au prélèvement, et de remplir la fiche terrain prélèvement cours d’eau avec la mention « Crue débordante : débordement du lit mineur au-delà de l’espace de liberté ».

- Bien remplir à ras bords les flacons (cas des nitrites par exemple qui, en présence d’oxygène, s’oxydent en nitrates). Cependant se conformer aux recommandations du laboratoire d’analyses si cas particulier.

- Pour les micropolluants, bien se conformer aux consignes de remplissage des flacons fournis par le laboratoire d’analyses.

La technique et le matériel de prélèvement seront adaptés aux conditions du site (accès, écoulements...). Le préleveur respectera scrupuleusement le protocole prévu, pour chaque site. Exceptionnellement, en cas de modification du protocole habituel, il précisera et justifiera le nouveau protocole pratiqué sur la fiche de terrain et dans le rapport mensuel.

Le prélèvement sera effectué dans la veine d’eau principale, de préférence loin des berges et des obstacles présents dans le lit, à une profondeur d’environ 30 cm sous la surface, et à environ 50 cm au-dessus du fond, sinon à mi-profondeur, en évitant de prélever les eaux de surface et de remettre en suspension les dépôts du fond. A noter que l’accès du préleveur dans la rivière est prioritaire à un prélèvement à partir d’un pont. Les opérations de prélèvement étant réalisées par une équipe d’au moins 2 personnes, la prise d’échantillons à partir d’un pont devra, de fait, être très limitée (excepté pour les cours d’eau profonds).

Dans tous les cas les prélèvements doivent respecter les recommandations émises dans les normes en vigueur et le « Guide Technique du Prélèvement en Rivière ».

Dans le cours d’eau, le flaconnage sera rempli lentement en évitant le barbotage et l’emprisonnement d’air à la fermeture.

Si le prélèvement est réalisé avec un seau :

- Utiliser un seau à bec verseur afin d’éviter tout ustensile intermédiaire entre le seau et les flacons ;

- Homogénéiser le contenu du seau pour éviter la décantation des MES ;

- Le remplissage des flacons se fera de façon fractionnée avec un remplissage par tiers des flacons.

Des précautions particulières seront prises pour les prélèvements en vue d’analyse des matières en suspension, bactériologiques, des résidus de pesticides. On se référera au « Guide Technique du Prélèvement en Rivière » et aux préconisations éventuelles du laboratoire d’analyses.

Les prélèvements devront être réalisés, par des agents, munis de gants nitriles et non en latex.

Enfin, si une échelle limnimétrique est présente à proximité de la station, le préleveur est tenu d’en faire la lecture et d’en noter le résultat sur la fiche de terrain, le paramètre « Echelle » sera alors renseigné.

##### 6-1-1-6-4 Nature des matériaux à utiliser pour le matériel de prélèvement d’eau

L’emploi de matériaux plastiques pigmentés (plastique coloré, bouchon coloré sans capsule) et /ou en PVC (polychlorure de vinyle) est interdit. Ce type de matériel est reconnu comme pouvant relarguer des métaux (zinc, cadmium etc..) et des composés organiques.

L’emploi de matériaux plastiques de type polyéthylène téréphtalate (PET) est également interdit, ce type de plastique est reconnu comme pouvant relarguer des phtalates.

Le prestataire de prélèvement doit sélectionner le matériel de prélèvement en respectant les consignes ci-dessus et la norme NF EN ISO 5667-3.

Le matériel de prélèvement concerne l’ensemble du matériel qui sera en contact avec l’eau prélevée, donc y compris les seaux, système de mélange,….

Il est fortement recommandé durant l’ensemble des opérations de prélèvement de limiter les matériels intermédiaires (entonnoir, seau, bécher, …) afin de diminuer les contaminations. De même pour homogénéiser l’eau dans un seau, il faudra éviter d’utiliser un ustensile en plastique ou en métal (téflon préconisé).

En cas de non application de ces prescriptions, un argumentaire devra être fourni pour justifier de la validité de l’alternative choisie.

##### 6-1-1-6-5 Les mesures de terrain

Il est rappelé que les mesures in situ : température de l'air, température de l'eau, pH, oxygène dissous, taux de saturation en oxygène, Conductivité à 25°C, doivent être réalisées sous accréditation.

Un certain nombre de mesures seront effectuées obligatoirement sur le terrain, de préférence dans la rivière même et au même endroit que la prise d’échantillons, sinon dans un récipient de grande capacité et spécifique à cet usage. Il s’agit des mesures de paramètres pouvant varier dans le temps : température, oxygène dissous, saturation en oxygène, conductivité et pH. Ces mesures seront réalisées à l’aide de sondes spécifiques.

Par ailleurs, sur demande de [la structure en charge du marché], des mesures de transparence pourront être demandées sur certaines stations. Le préleveur devra alors procéder à une lecture du disque Secchi. Cette lecture devra se faire directement dans le cours d’eau et si possible à un endroit avec de la profondeur afin de ne pas limiter la mesure.

Le titulaire devra disposer de procédures de vérification et d’étalonnage pour l’ensemble des appareillages de terrain. Ces procédures devront être accessibles aux préleveurs sur le terrain.

Les instruments de mesure pour les contrôles in situ devront être raccordés aux étalons nationaux:

- Température de l’eau : le raccordement aux étalons nationaux devra être assuré par la détention d’un thermomètre ou sonde étalonnée par un organisme « COFRAC étalonnage », et l’existence d’une procédure de raccordement des instruments de mesure de la température à cet étalon.

- pH et conductivité : le raccordement devra être démontré :

  - par l’existence d’une procédure de traçabilité du mesurage des instruments de mesure du pH et de la conductivité aux solutions étalon raccordées

  - par la mise à disposition de solutions étalons pH et conductivité comportant un certificat d’étalonnage (solutions étalons en sachet à usage unique) aux préleveurs sur le terrain.

Les instruments de mesure devront être étalonnés à minima une fois par semaine et vérifiés à minima en début et en fin de journée de prélèvement. L’ensemble de ces contrôles devra être enregistré. Ces vérifications permettront de maîtriser une dérive éventuelle des appareils au cours du temps.

En cours de journée l’opérateur ne devra pas hésiter à procéder à un étalonnage des appareils notamment :

- de la sonde oxygène lorsque que le résultat de la saturation se trouve en dehors des bornes 70 % - 120 % ;

- de la sonde pH lorsque que le résultat se trouve en dehors des bornes 6 - 10 ;

Bien entendu ces bornes pourront varier en fonction des conditions de milieu. Le tableau ci-dessous indique les précautions à prendre pour chaque paramètre.

Précautions à prendre lors des mesures in situ dans le cours d’eau

| Paramètres | Remarques |
| --- | --- |
| Oxygène dissous Saturation en oxygène | En cours de journée, il est possible d’enregistrer des valeurs passant de 1 mg/l à plus de 20 mg/l (par exemple eutrophisation du milieu). Sachant que dans des conditions « normales » de température et de pression (20°C, 760 mm de Hg), la concentration moyenne en oxygène dans l’eau est de 8,8 mg/l. Cette concentration augmente avec la pression, et diminue avec la température. Le préleveur s’interrogera sur des concentrations inférieures à 6 mg/l et supérieures à 10 mg/l ou sur des saturations en oxygène en dehors des bornes 70% - 120%. Une sonde de rechange permettra de confirmer ou d’infirmer ce résultat. |
| Conductivité | La conductivité traduit la minéralisation de l’eau. Selon la nature du sol, les valeurs rencontrées varient de 50 µS/cm à 50000 µS/cm. Sans influence maritime, le préleveur s’interrogera sur des valeurs supérieures à 1000 µS/cm (sauf si l’historique confirme des apports en sels ou rejets concentrés). Une sonde de rechange permettra de confirmer ou d’infirmer ce résultat. |
| Température de l’eau | Utilisation d’un thermomètre raccordé aux étalons nationaux (mesure permettant d’interpréter certains paramètres in situ). |
| Température de l’air | Mesure réalisée à l’extérieur, à l’endroit du prélèvement ou à proximité. Protéger le thermomètre de la lumière directe du soleil et du vent. |
| pH | Privilégier l’utilisation de solutions étalons commerciales à usage unique conditionnées dans des blisters pour pouvoir étalonner les sondes sur le terrain. Les solutions étalon devront encadrer le pH de l’échantillon - Raccordement des solutions tampons aux étalons nationaux. Au-delà des valeurs de pH comprises entre 6 et 9 (qui peuvent être cependant plausibles), il sera nécessaire de s’interroger sur les conditions qui pourraient engendrer de telles valeurs. Une sonde de rechange pourra confirmer ou infirmer ce résultat. |

Afin de consolider le résultat des mesures, le titulaire pourra mettre à la disposition du préleveur l’historique des données acquises au cours des prélèvements antérieurs (utilisation de fiches par station ou d’un PDA [Personal Data Assistant]).

Les résultats de ces opérations (contrôle métrologique des appareils de terrain, gestion des réactifs et des solutions d’étalonnage) devront être enregistrés, conservés et tenus à disposition de [la structure en charge du marché].

Le préleveur devra prévoir des sondes et boîtiers de rechange en nombre suffisant en cas d’incident de fonctionnement ou de casse. Elles devront être conditionnées et étalonnées avant utilisation. Pour la mesure de l’oxygène, il est demandé de prévoir, en plus d’une sonde de rechange, le nécessaire permettant de réaliser un blocage de l’échantillon et une mesure au Winckler au laboratoire.

Les mesures seront effectuées selon les normes AFNOR en vigueur et en se conformant aux instructions du fabricant. La lecture sera faite après stabilisation de la valeur. Les résultats seront consignés dans une fiche de terrain ou enregistrés directement à l’aide d’un appareil spécifique.

6-1-1-6-6 Le conditionnement de l’échantillon

- Flaconnage

Le préleveur utilisera obligatoirement les flacons, appropriés aux analyses, fournis par le laboratoire (Cf 6-1-1-6-2 Le flaconnage).

- Etiquetage

Le repérage des flacons sera fait à l’aide d’une étiquette stable et ineffaçable sur laquelle seront portées les données écrites permettant d’identifier facilement l’échantillon, à minima :

- le code et nom de la station (cours d’eau + commune),

- la date et l’heure du prélèvement (arrondie à la dizaine de minutes).

Il est précisé que les champs « date » et « heure » sont des informations très importantes puisqu’elles permettront d’identifier l’ensemble des échantillons. Ces informations seront communes à l’ensemble des échantillons prélevés sur une station au cours d’une opération de prélèvement. L’heure sera arrondie à la dizaine de minutes.

A noter que ces informations devront être identiques à celles portées sur les fiches de terrain associées au prélèvement.

Si les flacons ne sont pas pré-étiquetés, le préleveur devra assurer l’étiquetage des flacons à partir des étiquettes pré-imprimées fournies par le laboratoire d’analyses.

Pour les informations complémentaires à renseigner sur le terrain, les feutres et les marqueurs contenant des solvants sont à proscrire afin d’éviter une contamination de l’échantillon, Avant de lancer les analyses, il est impératif que le laboratoire puisse identifier sans ambiguïté les échantillons qui lui parviennent.

- Cas des métaux

La filtration à 0,45 µm est obligatoire avant l’analyse de ces paramètres. Elle devra être réalisée au laboratoire d’analyses dans les 26 h suivant le prélèvement.

Un blanc de filtre devra être réalisé afin de s’assurer de l’absence de relargage. Une méthodologie est proposée par Aquaref dans l’annexe 6.

L'échantillon sera transporté en glacière à 5 ± 3°C et filtré dès réception au laboratoire.

- Conservation et transport des échantillons

Le titulaire définira dans son offre les moyens de conservation mis en œuvre depuis la réalisation du prélèvement jusqu’à la remise des échantillons au laboratoire en passant par, le cas échéant, le transporteur chargé de les acheminer. Les frais inhérents au transport des échantillons seront à la charge du titulaire.

Le préleveur réalisera le conditionnement des échantillons sur le site et prendra à sa charge le transport depuis le site de prélèvement jusqu’au laboratoire ou plateforme de dépôt du transporteur.

Dans le cas où le titulaire fait appel à un transporteur, le titulaire restera responsable du bon acheminement des échantillons jusqu’à ses locaux.

Une concertation étroite entre les différents intervenants (préleveurs, transporteur et laboratoire) doit être menée.

Dès le conditionnement et pendant toute la durée de l’acheminement jusqu’au laboratoire d’analyses, les échantillons devront être placés à l’obscurité, dans une enceinte isotherme propre, et équipée d’un système permettant de caler les flacons afin d’éviter qu’ils ne se cassent.

L’enceinte devra avoir été réfrigérée à 5±3°C préalablement à l’introduction des échantillons et être équipée du matériel nécessaire pour maintenir la température de l’enceinte frigorifique à 5±3°C. La température interne de l’enceinte devra être contrôlée pendant toute la durée du transport. Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre : pastilles, thermomètre enregistreur…. La méthodologie retenue pour satisfaire cette exigence et sa performance devront être présentées dans l’offre.

Le délai entre le prélèvement du 1er échantillon et la remise de l'ensemble des échantillons de la tournée au laboratoire d’analyses ne devra pas dépasser 26 heures.

L’heure de début et de fin de tournée devra donc être définie en fonction :

- soit de l’heure de fermeture du laboratoire (accueil des échantillons),

- soit des contraintes liées au transporteur : heure limite d’acceptation des derniers dépôts au centre de transport ou d’enlèvement à l’adresse du titulaire et heure de livraison.

- Réception des échantillons par le laboratoire

Un contrôle des échantillons sera effectué à leur réception lors de l’enregistrement par le laboratoire d’analyses. Ce contrôle portera sur la conformité des références, du nombre de flacons, du délai entre le prélèvement et la réception au laboratoire d’analyses et de la température de l’enceinte frigorifique. Ce contrôle devra être enregistré et tenu à disposition de [la structure en charge du marché].

- Si le délai entre le prélèvement et la réception au laboratoire d’analyses dépasse 26 heures, le prélèvement est refait. Toutefois un délai maximal de 30 heures pourra être exceptionnellement toléré si l’analyse des paramètres suivants n’est pas demandée : Chlorophylle a, Chrome VI, Hydrazine, Composés Organiques Volatils, Demande Biochimique en Oxygène, Turbidité, MES, nitrites et Demande Chimique en oxygène. Dans tous les cas, le dépassement du délai de 30 heures nécessitera de refaire le prélèvement.

- Si la température de l’enceinte réfrigérée est supérieure à 8°C ou inférieure à 2°C, [la structure en charge du marché] examinera les conditions du dépassement (amplitude, durée…) et se réserve la possibilité de ne pas admettre les résultats. Dans tous les cas si la température de l’enceinte réfrigérée est supérieure à 12°C ou inférieure à 0°C, le prélèvement devra être refait.

En cas de non-respect du délai entre prélèvement et analyse et/ou de la température de conservation de l’échantillon, le laboratoire d’analyses avertira [la structure en charge du marché] et des actions correctives devront être engagées par le titulaire.

Afin d’éviter que cette situation se reproduise, l’efficacité des actions correctives mises en œuvre devra être vérifiée et enregistrée. Ces documents pourront être demandés à tout moment par [la structure en charge du marché].

La température d’arrivée des différents échantillons devra être enregistrée pour être restituée à [la structure en charge du marché] au format EDI Labo en même temps que les résultats d’analyses.

---  °°°  ---

Documents (au minimum) à remettre dans l’offre par chaque candidat :

- Rapport suite à une campagne mensuelle de prélèvements ; - Notice d’information destinée aux préleveurs sur la base des groupes de paramètres programmés dans le cadre du RCS ; - Procédure détaillée permettant de gérer, dans des conditions optimales, les instructions, les liens et échanges d’informations entre le(s) préleveur(s) et le laboratoire (+ fiche de coordination Laboratoire/préleveurs) ; - Procédure de conditionnement des échantillons et de leur acheminement au laboratoire chargé des analyses ; - Procédure qualité sur la prestation de prélèvement y compris les éléments liés à l’entretien des matériels de mesures in situ ; - Moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé; - Procédures mises en place pour l’habilitation « prélèvement » des personnels et contrôle de terrain (audit interne) ; - Protocole sur les « blancs de filtration » et « blancs de terrain », leur fréquence et les paramètres à cibler en priorité ; - Procédure mise en place pour la gestion des plannings d’intervention (exemple de planning + moyen pour la diffusion de l’information) ; - Moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des opérateurs (EPI, …) ; - Efforts menés pour limiter les émissions de CO2 et autres risques de pollution environnementale liés à l’exécution du marché (Prélèvement, transport et laboratoire).

### 6-1-2 Analyses en laboratoire

#### 6-1-2-1 Analyses des macropolluants et mesures bactériologiques

Pour tous les paramètres mesurés, chaque opération devra faire référence à une méthode normalisée.

Si le laboratoire utilise des méthodes différentes, celui-ci devra en préciser les références et les motifs pour lesquels ils les jugent plus pertinentes. Il devra, en outre, apporter les preuves de la validation de ses propres méthodes.

La liste des paramètres à mesurer est structurée en groupes de paramètres. L’annexe 8 présente le contenu de chaque groupe de paramètres ainsi que les limites de quantification que le titulaire s’engage à respecter. Attention, si ces LQ se trouvent être inférieures aux limites fixées dans le cadre de l’application de l’arrêté portant sur l’agrément « environnement », elles seront déclarées comme contractuelles.

Chaque candidat devra indiquer dans son offre l’ensemble des méthodes et techniques mises en œuvre et tous les éléments liés aux performances analytiques : LD, LQ, …, en complétant le tableau de l’annexe 8, feuilles ‘listes substances-EAU’.

Il est précisé qu’aucune dérogation ne sera acceptée sur le respect des LQ afférentes aux paramètres « Macropolluants ». Il suffit qu’une candidature ne respecte pas une LQ, pour que l’offre globale soit rejetée.

#### 6-1-2-2 Analyses des micropolluants

Préparation des échantillons

Il est demandé pour le support eau : de prendre en compte l’échantillon brut (prise en compte des MES) sauf pour les métaux et métalloïdes pour lesquels la fraction ‘eau filtrée’ devra être analysée (filtré à 0,45 µm avant analyse).

Aucun travail de préparation, de filtration par exemple, ne sera réalisé sur le terrain par les équipes de prélèvement.

##### 6-1-2-2-1 Méthodes utilisées

Le laboratoire s'attachera à n'utiliser que les normes AFNOR, CEN ou ISO lorsqu'elles existent. Une méthode différente de la norme peut être utilisée, après avoir vérifié que les résultats obtenus sont comparables à ceux obtenus par la ou les méthodes normalisées; dans ce cas, les laboratoires doivent présenter, sur demande de [la structure en charge du marché], un rapport de validation (inspiré de la norme XP 90-210) de l'ensemble de leurs méthodes non normalisées.

Pour l’ensemble des méthodes, une note très précise et détaillée devra être rédigée par chaque candidat et présentée dans l’offre ; celle-ci présentera la procédure employée à chaque phase de l'analyse pour chaque substance recherchée (ou groupe de substances).

##### 6-1-2-2-2 Listes de substances à rechercher

L’annexe 8 présente les différentes listes de substances qui seront programmées, sur eau et sédiments, au cours de la durée du marché :

- Substances prioritaires : liées à l’évaluation de l’état chimique DCE

- Substances pertinentes : pour la veille de certains composés complémentaires

- Pesticides : suivi des usages et réponse au besoin d’EcoPhyto

- Polluants spécifiques : appui à l’évaluation de l’état écologique DCE

- HAP, PCB, métaux : suivi des flux sur les principaux fleuves du bassin ;

- Paramètres complémentaires pour les analyses sur supports solides : permettent de mieux interpréter les résultats d’analyse.

Le candidat devra proposer des protocoles analytiques par famille de substances. Il est impératif d’avoir pour chacune des substances un protocole analytique bien défini, qui sera intégré à l’annexe 8 dans le champ « Famille Tarifaire (ou run analytique) ». Toutes les lignes du tableau, de l’annexe 8, devront être dûment complétées y compris les paramètres mesurés/relevés sur le terrain ainsi que ceux relatifs aux analyses des macropolluants, ions majeurs, chlorophylle et bactériologie. Les codes à utiliser sont :

  - Support eau : 1EAU, 2EAU, … nEAU

Cette information permettra de regrouper les paramètres par groupe de substances et servira de base tarifaire pour la rédaction du bordereau des prix. Ainsi la commande relative au suivi des  substances prioritaires sur eau sera estimée en faisant la somme des tarifs unitaires de l’ensemble des familles tarifaires nécessaires à leur mesure.

Il est demandé à chaque candidat de compléter la liste principale de l’annexe 8 en intégrant des paramètres que le laboratoire s’engage à identifier et quantifier sans surcoût pour chaque famille tarifaire mise en œuvre pour l’analyse des paramètres de la liste principale.

Les paramètres proposés par les candidats, devront être positionnés en fin de tableau en renseignant les champs liés à l’ « identification » de chacun de ces paramètres (code et libellé Sandre). Il est entendu que l’unité du résultat, la fraction analysée et le niveau de performance devront être en cohérence avec les paramètres demandés par [la structure en charge du marché].

Pour chaque paramètre, les candidats devront préciser les caractéristiques suivantes :

  - la famille tarifaire ;

  - livraison des résultats sous accréditation, agrément ou autre ;

  - la limite de quantification (LQ), l’unité et sa matrice de détermination ;

  - la valeur de l’incertitude pour la matrice étudiée et son mode de détermination ;

  - les caractéristiques liées à la méthode analytique proposée ;

  - le rendement d’extraction et son mode de détermination ;

  - la prise en compte du rendement d’extraction et du blanc, dans le résultat final et l’incertitude ;

Chaque candidat devra transmettre ce tableau sur support informatique.

Celui-ci pourra comporter des informations complémentaires pouvant être utiles à l’examen du

dossier.

Ces tableaux devront impérativement respecter les modalités du Sandre notamment en ce qui concerne les codes et libellés des paramètres. Il est impératif que le titulaire puisse à tout moment transmettre à [la structure en charge du marché] la procédure de mise à jour de son référentiel « paramètres » pour prendre en compte chaque évolution du référentiel Sandre.

Il est précisé que le titulaire peut, à tout moment, demander une expertise de ses référentiels Sandre auprès de l’OIEau, une personne de cet organisme pourra alors se rendre dans les locaux du titulaire. En cas d’erreurs constatées par [la structure en charge du marché], cette expertise devra être réalisée par le titulaire, et à sa charge, sur demande de [la structure en charge du marché].

##### 6-1-2-2-3 Validation des résultats par le laboratoire

Le laboratoire précisera dans son offre quelle procédure est utilisée pour procéder à la validation des résultats d’analyse.

La confirmation des résultats supérieurs à la LQ est une phase primordiale, le titulaire devra procéder à une confirmation des résultats pour les paramètres liés aux micropolluants organiques et minéraux sur des échantillons aqueux, en utilisant une procédure qui aura été décrite dans son offre.

##### 6-1-2-2-4 Unités à utiliser

Conformément au référentiel Sandre, les résultats devront être exprimés :

- en µg / l (eau) ;

- en µg / l (métaux) ;

Documents (au minimum) à remettre par chaque candidat :

- Tableau indiquant, pour chaque paramètre / substance, l’ensemble des éléments techniques liés à la phase analytique et à l’expression des résultats, ainsi qu’à la liste complémentaire des substances ; - Note technique présentant les différentes phases (prétraitement, identification et quantification) de l’analyse pour chaque run analytique ; - Quantité minimale de matière fraîche à échantillonner pour les sédiments ; - Procédure utilisée pour la validation et la confirmation des résultats.

### 6-1-3  Coordination - Délai

#### 6-1-3-1 Relations avec les préleveurs

Dans le processus d’acquisition des données, l’étape du prélèvement est essentielle et unique.

Il est important que des liens entre les préleveurs et le laboratoire soient établis de façon formelle avec notamment la mise en place de procédures bien définies. Chaque candidat devra indiquer dans son offre les moyens mis en œuvre pour garantir la coordination entre les équipes de terrain et le laboratoire (remplissage des flacons, conditionnement des échantillons, respect des normes en vigueur, …).

Il est rappelé que les frais de transport seront pris en charge par le titulaire et que les conditions d’acheminement devront être les plus performantes possibles en utilisant des organismes garantissant le respect :

- des contraintes de délais (30 heures maximum tolérées uniquement pour certains paramètres à analyser) ;

- du maintien convenable de la température des échantillons, pour cela le laboratoire devra également mettre à la disposition des organismes préleveurs des glacières ou autres contenants les plus adéquats possibles.

Il est rappelé que les flacons, les réactifs, le matériel nécessaires au conditionnement devront être mis à la disposition des préleveurs par le laboratoire d’analyses a minima 2 semaines avant la date du premier prélèvement du mois M.

#### 6-1-3-2 Transmission des données

##### 6-1-3-2-1 Fichier de transfert de données

Le titulaire devra tout mettre en œuvre pour transmettre, en un seul envoi, les fichiers comprenant l’ensemble des données d’un lot pour un mois donné.

La demande de prestation par EDILABO (version 1.1) sera utilisée pour l’ensemble des réseaux mis en œuvre par [la structure en charge du marché]Un exemple de fichier est joint au CCTP en annexe 8. Cette demande portera à la fois sur les paramètres de terrain et les paramètres physico-chimiques. Le titulaire sera chargé de compléter le fichier des résultats qui lui incombent et de transmettre, au format EDILABO, le fichier dûment renseigné et contrôlé auprès de [la structure en charge du marché]

Il est demandé aux laboratoires de renseigner systématiquement, pour chaque résultat livré, les balises suivantes :

- l'agrément ou l’accréditation de l'analyse ;

- l'accréditation du prélèvement ;

- la limite de quantification analytique ;

- la température de réception de l'échantillon au laboratoire ;

- le taux de rendement + méthode d’extraction ;

- la date / heure d’analyse ;

- l’incertitude analytique.

##### 6-1-3-2-2 Délai de transmission

Les fichiers informatiques de données seront transmis [la structure en charge du marché], au plus tard, XX jours suivant la fin du mois M, pour l’ensemble des résultats liés au prélèvements du mois M. Les données seront ensuite contrôlées, cette opération pourra générer des demandes de résultats manquants et/ou de confirmation de résultats.

Le titulaire devra veiller à la qualité de ces livrables et répondre rapidement aux demandes faisant suite aux contrôles, afin que le délai de XX jours suivant le mois du prélèvement soit respecté pour la validation de l’ensemble des données relatives à un mois de prélèvement. Dans le cas contraire, des pénalités de retard seront appliquées à compter du 61ème jour.

##### 6-1-3-2-3 Validation des données par [la structure en charge du marché]

Il est bien entendu que [la structure en charge du marché]doit travailler sur des fichiers ayant été au préalable validés par le titulaire. Cette phase de validation notamment par rapport au programme (valeurs manquantes) doit être, rigoureusement prise en charge par le titulaire.  Ainsi, les listes d’anomalies éditées par [la structure en charge du marché]centralisateur seront, de fait, très limitées.

Les candidats devront indiquer dans leur offre la procédure mise en place pour réaliser ces différents contrôles en amont de l’envoi des fichiers.

Documents (au minimum) à remettre par chaque candidat :

- Procédure mise en place pour réaliser différents contrôles en amont de l’envoi des fichiers au bureau centralisateur.

### 6-1-4 Adaptation des protocoles en cours de marché

L’apparition de nouvelles réglementations ou de nouveaux protocoles à appliquer aux cours d’eau concernés par la Directive Cadre sur l’Eau pourra nécessiter des adaptations techniques au présent marché. L’incidence financière sera évaluée et pourra donner lieu, le cas échéant, à un avenant au marché.

Par ailleurs, le laboratoire pourra proposer à [la structure en charge du marché], au début de chaque campagne, d’apporter des mises à jour sur les éléments techniques intégrés dans l’offre initiale (changement de méthode, ajout de paramètres complémentaires / famille tarifaire, …) à condition que celles-ci ne remettent pas en question le niveau de performance de l’offre.

Cette demande se fera au cours du mois de novembre et fera l’objet d’un courrier postal, justifiant chaque proposition d’évolution.

### 6-1-5 Assurance Qualité

#### 6-1-5-1 Mise à disposition des documents qualité

Le titulaire devra mettre à disposition des services de [la structure en charge du marché], pour consultation, son Manuel d’Assurance Qualité ainsi que tout autre document (plan d’assurance qualité, procédures, …) lié aux prestations.

#### 6-1-5-2 Essais interlaboratoires

Chaque laboratoire accrédité doit obligatoirement participer à des essais interlaboratoires sur l’ensemble des paramètres présentés dans sa portée d’accréditation. Plusieurs organisateurs d’essais interlaboratoires opèrent en France : BIPEA, AGLAE et INERIS. Des organisateurs européens (AQUACHEK, QUASIMEME, CALITAX) offrent également des campagnes spécifiques permettant d’appréhender la variabilité des mesures.

Le titulaire s'engage à participer à toute intercalibration proposée par [la structure en charge du marché] entre tous les laboratoires sélectionnés dans le cadre de cette opération. Le coût de ces analyses sera facturé sur les bases du présent marché.

Au terme de cette opération, une réunion d’échanges entre tous les acteurs permettra d’améliorer les différents dispositifs mis en place (protocoles analytique, matériels, transport d’échantillons, transmission des données, PAQ, ...).

Documents (au minimum) à remettre par chaque candidat :

- Résultats des essais interlaboratoires.

#### 6-1-5-3 Contrôle Qualité

[A compléter]

#### 6-1-5-4 Qualification des données

Chaque année l’agence de l’eau procède, à partir du mois de juin de l’année N, à la qualification des données acquises au cours de l’année N-1. Pour réaliser ce travail, l’ensemble des données doit être bancarisé dans Osur : données physicochimiques et biologiques.

Cette étape s’appuie sur des réunions régionales regroupant : les DREAL, les Départements, l’AFB, les fédérations de pêche et l’agence.

Cette qualification des données permet d’avoir une vue globale et finale des résultats à l’échelle du bassin et de statuer sur la cohérence des données. Ceci peut conduire à ‘invalider’ des résultats et éventuellement remettre en cause la qualité des livrables transmis par le titulaire.

###### ANNEXES

Annexes liées aux Cours d’eau

Annexe 1 : Exemple de fiche station

Annexe 2 : Rapport de campagne mensuelle

Annexe 4 : Groupes des paramètres Prélèvement

Annexe 5 : Procédure « Blanc de Terrain »

Annexe 6 : Procédure « Blanc de Filtration »

Annexe 8 : Liste des paramètres cours d’eau et plans d’eau, feuille ‘listes substances – EAU’ (à compléter par le candidat)

Annexe 9 : Exemple de demande EDILABO – cours d’eau

OSPAR : La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR pour « Oslo - Paris »)

Arrêté du 27/10/2011 + avis associés

AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques, est né de la nécessité de renforcer l'expertise française dans le domaine de la surveillance des milieux aquatiques à partir de la mise en réseau des compétences et des capacités de recherche des cinq établissements publics directement concernés : BRGM, IFREMER, INERIS, Irstea, LNE

accessible sous http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_milieux_aquatiques//Guide_prelevement.pdf/

La norme NF EN ISO 5667-3 : 2004 est un guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, les prescriptions de la norme analytique qui prévalent toujours.

Impact des opérations de prélèvements sur la variabilité des résultats d’analyse – Essai national sur site du 26 juin 2007 : DRC-07-86076-16167B

Comparabilité des pratiques de prélèvements Exercice d’intercomparaison sur les opérations de prélèvements ponctuels DRC-08-95687-09117B accessible sur le site http://www.aquaref.fr/

Mesures réalisées sur le terrain, sur le site précis correspondant à la prise d’échantillons en vue d’analyses physico-chimiques en laboratoire

L’eau utilisée pour les mesures in situ ne devra pas être conditionnée en vue des analyses à effectuer au laboratoire

Possibilité de récupérer ces données à partir de la banque de bassin OSUR : http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web

Il est rappelé que la construction du planning des prélèvements doit prendre en compte un espace-temps nécessaire, en fin de mois en cas de reprogrammation de prélèvements jugés non-conformes.

Pour laquelle la laboratoire est accrédité ou en cours de l’être